一、采购内容

采购编号：SDFEBJ2022-007

项目名称：光学倒置显微镜

采购数量： 1套

需求科室：儿科临床研究院

二、采购要求

用途：用于观察培养的活细胞。

技术要求：

1.数量：1套；

2.倒置显微镜镜体；

3.光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm；

4.照明装置：强度可调节LED光源；

5.物镜转盘：≥四孔物镜转盘；

6.观察筒：宽场三目观察筒，倾角为≥30°，瞳距调节范围≥55-75mm；

7.平场物镜：4X、10X、20X、40X；

8.目镜：≥10X/20mm,带屈光度校准；

9.载物台：带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

10.CCD摄像系统：500万像素，2/3”CCD彩色逐行扫描，分辨率1360×1024,标准USB2.0接口，灵敏度比较高，可拍极弱荧光；

11.后期可升级荧光观察，预留端口；

12.配备电脑，配置高于I5、500g硬盘；

13.聚光镜：长工作距离聚光镜，数值孔径≥0.3，工作距离≥40mm；

14.配置照相机，大于等于500万像素，标准USB3.0接口，灵敏度较高。